Измеритель временных интервалов B-471 "TiMeS"

Управление измерителем в режиме TiMeS-Cnt.

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

ФДБИ.106.00.00.00 РП

СОДЕРЖАНИЕ

1 Принцип управления измерителем	4

1.1 Начало и завершение работы	5

1.1.1 Начальное состояние измерителя	5

1.2 Запуск и остановка измерений	6

1.3 Получение информации о ходе измерений	6

1.4 Получение измерительных данных	7

2 Настройка режима работы (установка параметров) измерителя	8

2.1 Управление измерительными каналами	8

2.2 Управление встроенным калибратором	9

2.3 Управление генератором синхроимпульсов	10

3 СЕРВИСНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	10

3.1 Управление ЦАП в дискриминаторах каналов	10

3.2 Управление ЦАП калибратора	11

3.3 Управление частотой встроенного опорного генератора	12

4 Информационные команды	13

Приложение А 	Коды ошибок	14

Приложение Б 	структуры управляющих данных	15

# История изменений

v.2.2 (10.06.2010)

Добавлен таймаут обновления данных. Если в течение 1 с не произведено ни одного чтения данных из буфера измерителя, производится принудительное чтение.

В более ранних версиях чтение производится только при заполнении буферной памяти канала, как минимум, наполовину (> 128 событий), что при неинтенсивном потоке событий (< 1 Hz) приводит к большим задержкам обновления данных.

v.2.1 (13.11.2007)

Исправлены:

BUG – инверсия входных сигналов и соотв., инверсия фронтов событий (при выбранном фронте фиксировался спад и наоборот);

BUG – перепутаны источники событий, запуск происходил по стоповому событию, а фиксировались стартовые события.

Добавлена возможность выбора входа синхронизации в качестве события (как стартового, так и стопового). Изменения – в B471Drv.dll. В описании структуры B471CntChanSettings пеализовано допустимое значение SS_TI = 2. Опция SS_TO = 3, по-прежнему, не реализована и недоступна.

v.2.0 (09.10.2007)

Первая рабочая версия драйвера и документации

Руководство программиста предназначено для ознакомления с принципом управления измерителем временных интервалов В-471 (далее измерителем) в составе измерительных установок и комплексов, при встраивании его в линию контроля производственного цикла, а также в целях автоматизации научных исследований.

При создании программного обеспечения для управления измерителем необходимо иметь представление о принципе работы измерителя, описанным в РЭ (раздел «Устройство и работа»). Отдельное внимание следует уделить различию понятий «входной разъем», «аналоговый тракт» и «измерительный канал». Каждый из аналоговых трактов 1 и 2 может быть (программно) подключен или к соответствующему входному разъему (I и II), или к выходу калибратора. Каждый из измерительных каналов 1 и 2 может независимо получать стартовые или стоповые события с выхода любого (программно-устанавливаемого) аналогового тракта.

Перечисленные функции, в большинстве своем (если не указано иное), возвращают код ошибки. Описание кодов ошибок приведено в Приложении А. Ноль (NO_ERRORS) означает отсутствие ошибок, нормальное функционирование. Отрицательное значение – ошибка,– работа невозможна. Положительное значение – предупреждение,– работа возможна, но заявленные параметры могут не выполняться из-за ошибок при инициализации отдельных узлов измерителя, выполнении одной или нескольких операций в ходе выполнения команды или получении калибровочных данных из измерителя.

Информативные для программиста и конечного пользователя значения возвращаемого кода ошибки перечислены в описании каждой функции. Остальные значения свидетельствуют о наличии конкретной неисправности аппаратуры измерителя или проблемы в программном обеспечении и предназначены для передачи в службу поддержки. Далее они будут обозначаться символом «+».

Настоящая версия программного обеспечения поддерживает работу только с одним измерителем. Одновременная работа нескольких измерителей возможна только при обеспечении загрузки соответствующего числа копий dll.

# Принцип управления измерителем

Для корректной работы приложения с аппаратурой измерителя и памятью необходимо вызвать функцию инициализации устройства Initialize() при запуске приложения и функцию Deinitialize() при выходе из приложения.

Примечание – При запуске приложения (загрузке dll) создается временный буфер измерительных данных – два файла (по числу каналов) с уникальными именами, размером по 100 Мб, в папке временных файлов текущего пользователя (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\). Это означает, что размер данных в ходе одного измерения по одному каналу не может превышать 100 Мб и нужно рассчитывать время запуска измерений исходя из этого ограничения с учетом реальной интенсивности событий. Каждое событие в буфере занимает 4 байта (DWORD).

Входные аналоговые тракты и измерительные каналы имеют полностью независимые настройки и управление. Запуск измерений в канале(-ах) осуществляется командой StartCh(). Останов – по StopCh(), а также, при необходимости, по выполнению следующих условий:

– (dwEventsLimit > 0) достижению нужного числа событий в канале;
– (dwTimeLimit > 0) истечении заданного максимального времени измерения;
– (dwRetriesLimit > 0) превышении установленного порога количества ошибок передачи.

Нулевое значение означает неактивное (выключенное) условие.

Измеритель также имеет полностью независимо программно-управляемые Калибратор и Генератор выходных синхроимпульсов.

## Начало и завершение работы

extern "C" int Initialize(unsigned short pid, unsigned short vid, unsigned short ser);

Команда выполняет поиск и инициализацию найденного измерителя.

Параметры:
pid – 0x0471 – идентификатор устройства;
vid – 0x6871 – идентификатор производителя;
ser – серийный номер измерителя или 0xFFFF – первый свободный; если к компьютеру подключено более одного измерителя, указывается серийный (заводской) номер измерителя, с которым предполагается производить измерение.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_FAILED, ERR_TMPFILE0…ERR_TMPFILE4, «+».

extern "C" int Reset();

Сброс измерителя в начальное состояние ("do nothing"). Cброс производитcя автоматически в ходе инициализации. Используйте функцию в ходе работы только при необходимости (если состояние измерителя неизвестно).

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_FAILED.

extern "C" int Deinitialize();

Производит деинициализацию измерителя и временного буфера данных.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS;

### Начальное состояние измерителя

После инициализации измеритель находится в начальном состоянии ("do nothing"):
– нулевая отстройка частоты встроенного опорного генератора;
– оба аналоговых тракта подключены к калибратору, аттенюаторы в положении 1:1, уровень дискриминации на границе входного амплитудного диапазона, что предотвращает его срабатывание;
– измерительные каналы 1 и 2 подключены к соотв. аналоговым трактам I и II.
– калибратор выключен, оба уровня 0 В, режим индикатора lmRISE;
– выходной синхроимпульс выключен, на выходе низкий уровень.

## Запуск и остановка измерений

extern "C" int StartCh( int ch );

extern "C" int StopCh( int ch );

Запуск и останов измерения по одному или обоим каналам.

Параметры:
ch – номер канала (0/1/-1 – канал 1 / канал 2 / все каналы одновременно);

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_CH;
«+»: 1, 2, 3 – канал 1 / канал 2 / оба канала уже запущен(ы)/остановлен(ы).

## Получение информации о ходе измерений

extern "C" int GetStatusCh( int ch, B471CntChanStatus* pStatusCh );

Позволяет получить информацию о ходе измерения в указанном измерительном канале.

Параметры:
ch – номер измерительного канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
pStatusCh – указатель на структуру B471CntChanStatus (см. приложение Б), которая будет содержать текущее состояние измерительного канала;

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

extern "C" int GetStartTime( int ch, char* czDateStart, char* czTimeStart );

extern "C" int GetStopTime( int ch, char* czDateStop, char* czTimeStop );

Команды позволяют получить дату и время последнего запуска и останова измерительного канала в текущем сеансе работы с измерителем (например, для формирования файла отчета). До первого запуска и останова измерения результат выполнения команд неопределенный.

Параметры:
ch – номер измерительного канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
czDateStart – указатель на строку, в которую надо поместить дату запуска (9 символов);
czTimeStart – указатель на строку, в которую надо поместить время запуска (9 символов);
czDateStop – указатель на строку, в которую надо поместить дату останова (9 символов);
czTimeStop – указатель на строку, в которую надо поместить время останова (9 символов);

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

## Получение измерительных данных

extern "C" int GetDataCh(int ch, unsigned long dwIndex, unsigned long** ppData );

Получение указателя на измерительные данные указанного измерительного канала непосредственно во временном буфере измерительных данных (наиболее быстрый способ получения данных, но работает не во всех приложениях, например, в MatLab 7.0.1 R14).

Параметры:
ch – номер измерительного канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
dwIndex – требуемый номер отсчета, не должен быть больше dwDataSize (0 – первый отсчет)
ppData – указатель на инициализируемый указатель на требуемый отсчет измерительных данных канала.
Примечание – При dwIndex=0 (*ppData) есть указатель на начало всего массива измерительных данных.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

extern "C" int FillDataCh(int ch, unsigned long* pData );

Получение измерительных данных указанного измерительного канала. Данная команда производит копирование измерительных данных в указанный существующий массив (медленный способ, но надежный). Размер массива должен быть не менее текущего значения dwDataSize (в B471CntChanStatus) и/или dwEventsLimit (в B471CntChanSettings).

Параметры:
ch – номер измерительного канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
pData – указатель на начало массива, который должен быть заполнен измерительными данными канала.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

extern "C" int GetTimeBase( double* pfTimeBase );

Служит для определения значения единицы временной шкалы в ходе измерения (зависит от аппаратной конфигурации измерителя, может измениться в последующих версиях программного обеспечения). Единица временной шкалы соответствует единице счета измерителя.

pfTimeBase – указатель на переменную, которая будет содержать значение единицы временной шкалы.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

# Настройка режима работы (установка параметров) измерителя

## Управление измерительными каналами

После инициализации измерителя входные аналоговые тракты и измерительные каналы находятся в начальном состоянии. Перед началом работы необходимо произвести установку их параметров в соответствии с условиями измерений.

extern "C" int GetChanSettings( int ch, B471CntChanSettings* pChSet );

extern "C" int SetChanSettings( int ch, B471CntChanSettings ChSet );

Получение текущего и установка нужного состояния измерительного канала.

GetChanSettings() позволяет определить текущее состояние измерительного канала. При вызове команды сразу после инициализации измерителя – это начальное состояние канала.

Установка состояния производится путем задания параметров канала в соответствующих полях структуры B471CntChanSettings (см. приложение Б) и выполнением команды SetChanSettings().

Параметры:
ch – номер канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
pChSet – указатель на структуру B471CntChanSettings, которая будет содержать текущие установки канала;
ChSet –структура B471CntChanSettings, содержащая нужные установки канала.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_CH, «+».

extern "C" int GetDiskrLevel( int ch, float* pfValue);

extern "C" int SetDiskrLevel( int ch, float fValue);

Получение текущего и установка нужного напряжения срабатывания (уровня запуска) дискриминатора канала. Установка может производиться в любое время, в т.ч. и непосредственно во время измерения, при этом следует учитывать возможность ложного срабатывания дискриминатора из-за изменении уровня дискриминации (при пересечении уровнем дискриминации уровня входного сигнала).

Параметры:
ch – номер канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
pfValue – указатель на переменную, которая будет содержать текущий уровень дискриминации;
fValue – устанавливаемое значение уровня дискриминации, В. Диапазон допустимых значений – не менее ±4 В при положении аттенюатора 1:1 (bDivider=0) и не менее ±40 В при положении аттенюатора 1:10 (bDivider=1).

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_CH, ERR_FAILED,

## Управление встроенным калибратором

При работе с калибратором следует иметь в виду, что в ходе измерения рекомендуется держать калибратор в выключенном состоянии для предотвращения влияния наводок импульсного сигнала калибратора на измеряемые сигналы (особенно актуально при работе от источника с высоким выходным сопротивлением). В выключенном состоянии калибратор может быть использован в качестве источника постоянного напряжения (текущего активного логического уровня).

extern "C" int GetClbrSettings( B471ClbrSettings* pClbrSet );

extern "C" int SetClbrSettings( B471ClbrSettings ClbrSet );

Получение текущего и установка нужного состояния калибратора.

GetClbrSettings() позволяет определить текущее состояние калибратора. При вызове команды сразу после инициализации измерителя – это начальное состояние калибратора.

Установка состояния производится путем задания параметров калибратора в соответствующих полях структуры B471ClbrSettings (см. приложение Б) и выполнением команды SetClbrSettings().

В случае, если указанные значения периода и длительности импульсов калибратора выходят за пределы возможных/реализуемых значений (например, длительность импульсов больше периода следования), в измеритель записываются ближайшие возможные значения.

Параметры:
pClbrSet – указатель на структуру B471ClbrSettings, которая будет содержать текущие установки калибратора;
ClbrSet –структура B471ClbrSettings, содержащая нужные установки калибратора.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, «+».

extern "C" int GetClbrLevel( long bHiLevel, float* pfValue );

extern "C" int SetClbrLevel( long bHiLevel, float fValue );

Получение текущего и установка нужного значения напряжения указанного логического уровня калибратора. Установка может производиться в любое время, в т.ч. и непосредственно во время измерения, при этом следует учитывать возможность ложного срабатывания дискриминатора из-за изменении уровня дискриминации (при пересечении уровнем дискриминации уровня входного сигнала).

Параметры:
bHiLevel – 1/0: верхний/нижний логический уровень.
Примечание – это весьма условно, т.к. напряжения уровней могут независимо принимать любые значения из всего диапазона. Тем не менее, при выключенном калибраторе на выходе будет уровень напряжения, соответствующий установленной полярности импульсов;
pfValue – указатель на переменную, которая будет содержать текущее значение напряжения выбранного логического уровня;
fValue – устанавливаемое значение напряжения выбранного логического уровня, В. Диапазон допустимых значений – не менее ±4 В.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_PARAM, ERR_FAILED.

## Управление генератором синхроимпульсов

Управление генератором синхроимпульсов аналогично управлению калибратора, за исключением отсутствия установки значений напряжения логических уровней (всегда ТТЛ).

extern "C" int GetTrigSettings( B471TrigSettings* pTrigSet );

extern "C" int SetTrigSettings( B471TrigSettings TrigSet );

Получение текущего и установка нужного состояния генератора синхроимпульсов.

GetTrigSettings() позволяет определить текущее состояние генератора синхроимпульсов. При вызове команды сразу после инициализации измерителя – это начальное состояние.

Установка состояния производится путем задания параметров генератора синхроимпульсов в соответствующих полях структуры B471TrigSettings (см. приложение Б) и выполнением команды SetTrigSettings().

В случае, если указанные значения периода и длительности импульсов выходят за пределы возможных/реализуемых значений (например, длительность импульсов больше периода следования), в измеритель записываются ближайшие возможные значения.

Параметры:
pTrigSet – указатель на структуру B471TrigSettings, которая будет содержать текущие установки генератора синхроимпульсов;
TrigSet –структура B471TrigSettings, содержащая нужные установки генератора синхроимпульсов.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, «+».

# СЕРВИСНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Команды, перечисленные в данном разделе, предназначены для использования в целях отладки создаваемого программного обеспечения, контроля качества связи измерителя с компьютером, получения дополнительной информации об измерителе, (например, дискретности установки уровней), а также подстройки измерителя под условия эксперимента (например, для компенсации систематической погрешности источника измеряемых временных интервалов).

extern "C" int Test();

Команда предназначена для проверки инициализации dll.

Возвращаемое значение: 2 (всегда).

## Управление ЦАП в дискриминаторах каналов

extern "C" int SetDiskrCode( int ch, unsigned long dwCode );

extern "C" int GetDiskrCode( int ch, unsigned long* pdwCode );

Установка/чтение кода ЦАПа, управляющего уровнем дискриминатора указанного канала. Диапазон допустимых значений 0..4096.

Примечание – значение погрешности установки уровня дискриминатора в несколько раз превышает величину его дискрета (минимального изменения), т.е. данную функцию можно использовать для точной подстройки уровня дискриминатора.

Параметры:
pdwCode – указатель на переменную, которая должна содержать текущее значение кода ЦАП;
dwCode – устанавливаемsq код ЦАП.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_CH, ERR_RANGE, ERR_FAILED.

extern "C" int GetDiskrCodeByValue( int ch, float fValue, unsigned long* pdwCode );

extern "C" int GetDiskrLevelByCode( int ch, unsigned long dwCode, float* pfValue );

Определение соответствия значений кода ЦАПа и номинального значения напряжения срабатывания дискриминатора (уровня запуска).

Параметры:
ch – номер канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
fValue – значение уровня запуска, для которого нужно найти ближайший код ЦАП;
pdwCode – указатель на переменную, в которую будет записан соответствующий код ЦАП;
dwCode – код ЦАП, для которого нужно узнать соответствующее значение уровня запуска;
pfValue – указатель на переменную, в которую будет записано соответствующее значение уровня запуска.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_CH, ERR_RANGE.

## Управление ЦАП калибратора

extern "C" int GetClbrCode( long bHiLevel, unsigned long* pdwCode );

extern "C" int SetClbrCode( long bHiLevel, unsigned long dwCode );

Получение текущего / установка нового кода ЦАП, управляющего значением напряжения заданного логического уровня калибратора. Диапазон допустимых значений 0..4096.

Примечание – значение погрешности установки значения напряжения логических уровней калибратора в несколько раз превышает величину его дискрета (минимального изменения), т.е. данную функцию можно использовать для точной подстройки напряжения (по внешнему вольтметру при выключенном калибраторе).

Параметры:
bHiLevel – 1/0: верхний/нижний логический уровень (условно, см. примечание п.1.3);
pdwCode – указатель на переменную, которая будет содержать текущий код ЦАП;
dwCode – устанавливаемый  код ЦАП.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_RANGE, ERR_PARAM, ERR_FAILED.

extern "C" int GetClbrCodeByValue( long bHiLevel, float fValue, unsigned long* pdwCode );

extern "C" int GetClbrLevelByCode( long bHiLevel, unsigned long dwCode, float* pfValue );

Определение соответствия значений кода ЦАПа и номинального значения напряжения указанного логического уровня калибратора.

Параметры:
bHiLevel – 1/0: верхний/нижний логический уровень (условно, см. примечание п.1.3);
fValue – значение напряжения, для которого нужно найти ближайший код ЦАП;
pdwCode – указатель на переменную, в которую будет записан соответствующий код ЦАП;
dwCode – код ЦАП, для которого нужно узнать соответствующее значение напряжения;
pfValue – указатель на переменную, в которую будет записано соответствующее значение уровня запуска.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_RANGE, ERR_PARAM.

## Управление частотой встроенного опорного генератора

extern "C" int GetClkPpm( float* pfValue );

extern "C" int SetClkPpm( float fValue );

Установка/чтение значения относительной отстройки частоты встроенного опорного генератора. Значение – в ppm (10-6, 0.0001%) относительно номинального значения частоты. Диапазон допустимых значений при выпуске измерителя не менее ±10 ppm.

Команда может использоваться в целях установки действительного значения частоты опорного генератора в текущих рабочих условиях с погрешностью менее 0,1 ppm (10-7) по внешнему эталону частоты (измерением эталонных временных интервалов) или эталонному частотомеру (измерением частоты выходного синхроимпульса измерителя).

Параметры:
pfValue – указатель на переменную, которая будет содержать текущее значение отстройки;
fValue – устанавливаемое значение отстройки.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_FAILED.

extern "C" int SetClkCode( unsigned long dwCode );

extern "C" int GetClkCode( unsigned long* pdwCode );

Установка/чтение кода ЦАПа, корректирующего частоту опорного генератора. Диапазон допустимых значений 0..1023.

Параметры:
pdwCode – указатель на переменную, которая должна содержать текущее значение кода ЦАП;
dwCode – устанавливаемsq код ЦАП.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE, ERR_RANGE, ERR_FAILED.

extern "C" int GetClkCodeByValue( float fValue, unsigned long* pdwCode );

extern "C" int GetClkPpmByCode( unsigned long dwCode, float* pfValue );

Определение соответствующих значений (кода ЦАПа / значения отстройки частоты).

3.4 Контроль качества связи измерителя с компьютером

extern "C" int GetRetriesLimit( unsigned long* pdwRetriesLimit );

extern "C" int SetRetriesLimit( unsigned long dwRetriesLimit );

Получить текущее / установить новое предельное значение числа ошибок передачи данных.

Параметры:
pdwRetriesLimit – указатель на переменную, в которой будет содержаться текущее предельное значение числа ошибок;
dwRetriesLimit – устанавливаемое предельное значение числа ошибок.

Возвращаемое значение:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE.

# Информационные команды

extern "C" int GetDevId( int* piSerNo );

Позволяет узнать серийный номер найденного и инициализированного измерителя.

Параметры:

piSerNo – указатель на переменную, которая будет содержать серийный номер.

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE;

extern "C" int GetChanName( int ch, char* pChName );

Позволяет узнать название канала в том виде, в каком оно указано на передней панели измерителя.

Параметры:
ch – номер канала (0/1 – канал 1 / канал 2);
pChName – указатель на строку, которая будет содержать название канала (16 символов).

Возвращаемые значения:
NO_ERRORS, ERR_NODEVICE;

# Приложение А
	Коды ошибок

const int NO_ERRORS	=  0;	// OK

Означает, что в ходе выполнения команды ошибок не возникло (нормальное функционирование).

const int ERR_NODEVICE	= -1;	// device not connected / not initialized

При инициализации – измеритель не найден (не подключен, не установлены драйверы).

В ходе работы – измеритель недоступен: предпринята попытка выполнения команды до инициализации измерителя или после сбоя в работе интерфейса измерителя с компьютером вследствие отсоединения кабеля, статического разряда или других причин.

const int ERR_CH		= -2;	// invalid channel index

При выполнении команды задан неверный номер канала. Команда не выполнена.

Допустимые значения:

0 – аналоговый тракт I / измерительный канал 1;

1 – аналоговый тракт II / измерительный канал 2;

-1 – все тракты / каналы одновременно.

const int ERR_RANGE	= -3;	// requested dwCode is out of range

При выполнении команды передан код, выходящий за пределы допустимого диапазона. Команда не выполнена.

const int ERR_PARAM	= -4;	// one of other func params is out of range

При выполнении команды, по крайней мере, один из параметров выходит за пределы допустимого диапазона. Команда не выполнена.

const int ERR_FAILED	= -5;	// device control/data transfer failed

При выполнении команды возникла ошибка передачи данных. Статус выполнения команды неопределенный (с малой степенью вероятности команда могла быть выполнена).

const int ERR_TMPFILE0	= -10;	// TMP file create error ( file already open )

Повторный вызов Initialize() в ходе одного сеанса работы с измерителем.

Предыдущий сеанс работы с измерителем был завершен некорректно (без выполнения команды DeInitialize()).

const int ERR_TMPFILE1	= -11;	// TMP file create error ( disk full )

Для создания временных файлов недостаточно места на диске,  содержащем профиль пользователя (файлы не созданы). Работа невозможна.

const int ERR_TMPFILE2	= -13;	// TMP file size error ( not enough disk space )

Для создания временных файлов недостаточно места на диске,  содержащем профиль пользователя (файлы имеют меньший размер). Работа невозможна.

const int ERR_TMPFILE3	= -13;	// TMP file mapping creation failed

const int ERR_TMPFILE4	= -14;	// TMP file map view failed

Ошибка при инициализации временного буфера измерительных данных. Работа невозможна.

# Приложение Б
	Структуры управляющих данных

typedef struct {

unsigned long	lmLedMode;	// (lmOFF, lmLO, lmHI, lmON, lmFALL, lmRISE, lmBOTH) not used (no ext LED)

long		bEnabled;	// 0/1 - OFF/ON

unsigned long	dwEnMaskCh;	// reserved (=0)

long		bActiveHi;	// fLength defines 0/1 - active lo/hi pulse length

double		fPeriod;		// pulse period, s

double		fLength;		// pulse length, s

} B471TrigSettings;

typedef struct {

unsigned long	lmLedMode;	// (lmOFF, lmLO, lmHI, lmON, lmFALL, lmRISE, lmBOTH)

long		bEnabled;	// 0/1 - OFF/ON

unsigned long	dwEnMaskCh;	// reserved (=0)

long		bActiveHi;	// fLength defines 0/1 - active lo/hi pulse length

double		fPeriod;		// pulse period, s

double		fLength;		// pulse length, s

} B471ClbrSettings;

typedef struct {

unsigned long	lmLedMode;	// (lmOFF, lmLO, lmHI, lmON, lmFALL, lmRISE, lmBOTH)

long		bDivider;	// attenuation ratio (0/1 - 1:1/1:10)

long		bInput;		// measuring channel signal source (0/1 - Clbr/Input)

unsigned long	ssStartCh;	// Start signal source (0/1/2/3 - ssCHI/ssCHII/ssTI/ssTO)

unsigned long	ssStartSlope;	// Start signal slope (0/1 - ssFALL/ssRISE)

unsigned long	ssEventCh;	// Events signal source (0/1/2/3 - ssCHI/ssCHII/ssTI/ssTO)

unsigned long	ssEventSlope;	// Event signal slope (0/1 - ssFALL/ssRISE)

unsigned long	dwEventsLimit;	// Events Count - end of measurement condition

unsigned long	dwTimeLimit;	// in milliseconds (by computer clock) - end of measurement condition

} B471CntChanSettings;

typedef struct {

long		bStopped;	// software flag (for threads syncronization).

long		bMeasEn;	// device flag (channel is waiting for start event or is in measuring cycle)

long		bBusy;		// device flag (channel in measuring cycle)

unsigned long	dwDataSize;	// channel's events count, which are already transmitted from device

unsigned long	dwFIFOSize;	// channel FIFO size in EVENTS (depends on PLD configuration)

unsigned long	dwFIFOEvents;	// channel FIFO status (measured events, ready for read)

long		bFIFOError;	// device flag, indicates FIFO FULL, channel stopped to prevent event loss

long		bReadFail;	// software flag, indicates there was at least one error during data transfer

unsigned long	dwTime;		// software controlled (indicates time in ms from channel measurement start, not from start event(!) )

long		bTimeOut;	// software flag (indicates channel was stopped on timeout)

long		bLedOn;		// device flag, indicates whether channel LED is on/off (1/0)

} B471CntChanStatus;

// B471LedMode

const unsigned long	lmOFF	= 0;	// led is always off

const unsigned long	lmLO	= 1;	// led is on when signal under discriminator threshold level

const unsigned long	lmHI	= 2;	// led is on when signal above discriminator threshold level

const unsigned long	lmON	= 3;	// led is always on (for ex., led test)

const unsigned long	lmFALL	= 5;	// led sparks when signal falls under discriminator threshold level

const unsigned long	lmRISE	= 6;	// led sparks when signal rises above discriminator threshold level

const unsigned long	lmBOTH	= 7;	// led sparks on both signal edges (lmFALL + lmRISE)

// B471SignalSource

const unsigned long	ssCH0	= 0;	// Signal input I is connected to measuring channel

const unsigned long	ssCH1	= 1;	// Signal input II is connected to measuring channel

const unsigned long	ssTI	= 2;	// Trigger input is connected to measuring channel (reserved)

const unsigned long	ssTO	= 3;	// Trigger output is connected to measuring channel (reserved)

// B471SignalSlope

const unsigned long	ssFALL	= 0;	// Falling signal slope is used as "start" or "event"

const unsigned long	ssRISE	= 1;	// Rising signal slope is used as "start" or "event"